Zabrze, 09/02/2012

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 01/PN/12 NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 17, poz. 5 dopuści zestaw o zakresie wykrywalności XL FDP ≥ 200 ng/ml ?

Odpowiedź 1

NIE. Zamawiający wymaga aby czułość zestawu wynosiła 500\ngFEU/ml D-Dimerów (pojęcie "D-Dimer" nie jest tożsame z pojęciem "FDP")

Pytanie nr 2  – dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 17, poz. 6 dopuści test jak w załączonej instrukcji ?

Odpowiedź 2

NIE. Proponowany test wykrywa jedynie Giardia lamblia, podczas gdy Zamawiający oczekuje testów przeciwko dwóm czynnikom chorobotwórczym: Giardia i Cryptosporidium.

Pytanie 3. – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fibrynogenu w postaci liofilizowanej trombiny ludzkiej, w zestawie z buforem imidazolowym i kalibratorem, o stabilności po otwarciu - min. 7 dni w temp. lodówki, w fiolce 2 ml?

Odpowiedź 3

TAK - Zamawiający dopuści również taki zestaw.

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do PT w postaci liofilizatu, o stabilności po otwarciu min. 12 dni w temp. lodówki, w fiolce 5 ml. lub 10 ml ?

Odpowiedź 4.:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do PT w postaci ciekłej, gotowy do użycia, o stabilności po otwarciu min. 7 dni w temp. lodówki, w fiolce 2 ml. lub 4 ml ?

Odpowiedź 5.

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do PT z ISI - 1,17?

Odpowiedź 6.:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby ISI dla PT, wartości oczekiwane dla materiału kontrolnego były wyznaczone przez producenta odczynników na aparat K-3002 Optic?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie 8 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do APTT w postaci ciekłej (z kwasem elagowym), o stabilności po otwarciu - min. 14 dni w temp.  lodówki, w fiolce 2 ml?

Odpowiedź 8.:

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na odczynnik do APTT z dodatkiem kwasu elegowego.

Pytanie 9  – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie kalibratora, jeśli wszystkie parametry są wyznaczone przez producenta odczynników na K-3002 Optic.

Odpowiedź 9.:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie osocza kalibracyjnego o stabilności po otwarciu min. 4 godz. w temp. 22oC?

Odpowiedź 10.

Zamawiającemu chodzi o jak najdłuższą trwałość w temperaturze lodówki.

Pytanie 11 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie osocza kontrolnego o stabilności po otwarciu min. 4 godz. w temp. 22o.C ?

Odpowiedź 11.

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12  – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego ISI, wartości kontrolnych dla materiału kontrolnego było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na aparat K-3002 Optic? Oświadczenie to jednoznacznie pozwoli określić, czy odczynniki zaoferowane przez wykonawców spełniają oczekiwania Zamawiającego?

Odpowiedź 12.

Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 Surowicy monoklonalnej anty-IgG?

Odpowiedź 13.

NIE -  Surowica monoklonalna anty-IgG nie jest produktem równoważnym z zamówionym odczynnikiem monoklonalnym anty IgG

Pytanie 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty opinii IHIT dla  odczynników z poz. 4, 6, i 7?  Są to odczynniki pomocnicze do serologii grup krwi.

Odpowiedź 14.

W zakresie Pakietu 12, 13 i 14 Zamawiający dokonuje modyfikacji wymogów opisanych pod tabelą Załącznika nr 1 do SIWZ Formularza ofertowego.  W pakiecie 12, pkt 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "Wykonawca dołączy do oferty na w/w odczynniki opinie IHiT - Warszawa lub równoważne zaświadczenie

wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, potwierdzające ich zgodność z wymaganiami IHiT Warszawa". W pakiecie 13 i 14 Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 1 i po wyrażeniu "zgodnych z aktualnymi wymaganiami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dodaje zdanie w brzmieniu: "Wykonawca dołączy do oferty na w/w odczynniki opinie IHiT - Warszawa lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, potwierdzające i zgodność  wymaganiami  IHiT Warszawa".

Pytanie 15 – dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na oryginalne części zamienne, w tym elektrody bezobsługowe (firmy ROCHE DIAGNOSTICS” – producenta aparatów AVL 988-3) z terminem gwarancji określonym przez wytwórcę?

Odpowiedź 15.

Zamawiający oczekuje zaoferowania oryginalnych części zamiennych, w tym elektrod bezobsługowych (firmy ROCHE DIAGNOSTICS” – producenta aparatów AVL 988-3) ) z minimalnym terminem gwarancji podanym pod tabelą.

Pytanie 16 – dotyczy treści  SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Odpowiedź 16

Opis sposobu obliczenia ceny został szczegółowo opisany w rozdziale XIV, równocześnie w tabelach formularza ofertowego Zamawiający oczekuje wyceny opakowań, a nie pojedynczych sztuk.

Pytanie 17 – dotyczy treści  SIWZ.

Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż te podane w formularzu cenowym. Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt. Do oferty dołączymy dodatkowo informację o rodzaju spakowania oferowanych przez nas wyrobów.

Odpowiedź 17

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniach o wielkości wskazanej w  tabeli formularza ofertowego (jeżeli pod tabelą nie zaznaczono inaczej).

Pytanie 18 – dotyczy projektu umowy.  – dot. § 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dotyczącego terminu płatności z min. 60 dni na min. 30 dni?

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych ... (patrz Art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna.

Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie 19 – dotyczy projektu umowy.  – dot. § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź 19

Zamawiający zobowiązuje się do realizacji pojedynczych zamówień cząstkowych w kwocie nie mniejszej niż 150,00 zł netto. W związku z tym wprowadza do  ( 4 WARUNKI  REALIZACJI UMOWY w pkt 1 umowy dodatkowy zapis o treści. Minimalna wartość pojedynczego zamówienia wynosi  150,00 zł netto.

Pytanie 20 – dotyczy projektu umowy.  – dot. § 6, pkt 1,2

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu wysokości kar umownych: z 3% maksymalnej wartości zobowiązania brutto,  na 1% wartości niezrealizowanego lub nienależycie wykonanego zamówienia?

Odpowiedź 20

Przewidziane w ust 1 i 2 § 6 umowy kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy mają zdyscyplinować Wykonawcę i zabezpieczyć głównie Zamawiającego przed rozwiązaniem umowy. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przewidzianych nią procedur, które są czasochłonne. Przetargi na dostawy sukcesywne np: środków dezynfekcyjnych, odczynników i materiałów zużywalnych, czy sprzętu jednorazowego użytku są organizowane z wyprzedzeniem aby zapewnić ciągłość dostaw. Nieprzewidziane rozwiązanie umowy prowadzi do poważnych utrudnień w normalnym funkcjonowaniu szpitala.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 21 – dotyczy projektu umowy.  – dot. § 7, pkt 1d

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 22 – dotyczy pakietu 26 poz. 10

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie kuwety „macro” o poj. do 4,5 ml, dwuścienne z tworzywa?

Odpowiedź 22

Zamawiający oczekuje dostawy kuwet przystosowanych do pracy na spektrofotometrze EPOLL - 20

Pytanie 23 – dotyczy pakietu 26 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania naczynka o innej średnicy z zachowaniem pojemności 50-70 ml?

Odpowiedź 23

Tak – pod warunkiem, że będzie to pojemnik możliwy do postawienia na pulpicie (niewymagający statywu). Wielkość średnicy Zamawiający określił orientacyjnie.

Pytanie 24 – dotyczy pakietu 26 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki o średnicy 16 mm?

Odpowiedź 24

Tak, Zamawiający dopuści również probówki o średnicy  16 mm.

Pytanie 25 – dotyczy pakietu 26 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipety pakowane po 5 szt.?

Odpowiedź 24

Tak, Zamawiający dopuści również pipety pakowane po 5 szt.

Pytanie 26 – dotyczy pakietu 26 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wymazówki w osłonce foliowej?

Odpowiedź 26

Nie, Zamawiający oczekuje  dostawy sterylnych wymazówek  w osłonce.

Pytanie 27 – dotyczy pakietu 26 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szpatułki pakowane po 5 szt.?

Odpowiedź 27

Nie, Zamawiający oczekuje  dostawy przedmiotowych sterylnych szpatułek z tworzywa pakowanych pojedynczo.

Pytanie 28 – dotyczy pakietu 26 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania niesterylne probówki autoklawowalne?

Odpowiedź 28

Zamawiający oczekuje dostawy sterylnych probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml,

Pytanie 29 – dotyczy pakietu 26 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki do barwienia 8 preparatów mikroskopowych, które są ustawione pionowo- względem dna krótszą krawędzią

Jeśli nie to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki do barwienia 10 preparatów mikroskopowych, które są ustawione poziomo- względem dna dłuższą krawędzią ?

Odpowiedź 29

Zamawiający oczekuje dostawy wanienki  typu kuweta fotograficzna z metalowym bądź plastikowym stelażem do układania preparatów na płasko (barwienie przez zalewanie barwnikiem a nie przez zanurzanie).

Pytanie 30  – dotyczy pakietu 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki 16,5 x 112 mm?

Odpowiedź 30

Nie Zamawiający oczekuje dostawy probówek stożkowych wirówkowe szklanych o wymiarach 16x100 mm

Pytanie 31  – dotyczy pakietu 27 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie szkiełek gładkich o gr. 2 mm z ciętymi krawędziami?

Odpowiedź 31

Nie Zamawiający oczekuje dostawy szkiełek ciętych, gładkich o grubości mniejszej niż 1,5mm.

Pytanie 32  – dotyczy pakietu 28 poz. 2 - 4

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

Odpowiedź 32

Nie Zamawiający nie stawia takich wymagań, ale dopuści również zaoferowane powyżej końcówki.

Pytanie 33  – dotyczy pakietu 28 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania niesterylne, autoklawowalne końcówki?

Odpowiedź 33

Zamawiający oczekuje dostawy sterylnych końcówek typu Eppendorf o poj. 5-200 ul.

Pytanie 34  – dotyczy pakietu 28 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sumatora z drukarką?

Odpowiedź 34

Nie Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie 35  – dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający wymaga czytnika obsługiwanego za pomocą kolorowego 5'' wyświetlacza dotykowego?

Odpowiedź 35

Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie 36  – dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający wymaga metody pomiaru czytnika - fotometr reflektancyjny z CCD i LED?

Odpowiedź 36

Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

Pytanie 37  – dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający wymaga ciekłego moczu kontrolnego?

Odpowiedź 37

Zamawiający nie stawia takich wymagań

Pytanie 38  – dotyczy pakietu 4

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testów i instrukcję obsługi aparatu?

Odpowiedź 38

Zamawiający nie stawia takich wymagań

Pytanie 39  – dotyczy pakietu 15

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testów?

Odpowiedź 38

Zamawiający nie stawia takich wymagań

Pytanie 39  – dotyczy pakietu 15

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testów i informacji o dzierżawionym systemie?

Odpowiedź 39

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 40  – dotyczy pakietu 16

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testów i informacji o dzierżawionym systemie?

Odpowiedź 40

Tak, zgodnie z punktem 8 określonych pod pakietem wymagań Zamawiającego, Wykonawca do oferty dołączy opis systemu oraz wykaz substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Pytanie 41  – dotyczy pakietu26

Czy w poz 3 i 18 Zamawiający wymaga probówek z podziałka i kołnierzem ułatwiającym uchwyt?

Odpowiedź 41

Zamawiający nie stawia takich wymagań

Pytanie 42  – dotyczy pakietu26

Czy w poz 4 Zamawiający wymaga podziałki pola do opisu?

Odpowiedź 42

Zamawiający nie stawia takich wymagań, ale dopuści również taki produkt.

Pytanie 43  – dotyczy pakietu26

Czy w poz 7 i 19 Zamawiający wymaga pipet o dł 150mm?

Odpowiedź 43

Zamawiający oczekuje dostawy pipet pasterowskich o długości około kilkunastu centymetrów, dopuści również taki produkt.

Pytanie 44  – dotyczy pakietu26

Czy w poz 7 Zamawiający wymaga pipet z podziałka?

Odpowiedź 44

Zamawiający nie stawia takich wymagań, ale dopuści również taki produkt

Pytanie 45  – dotyczy pakietu26

Czy w poz 10 Zamawiający wymaga kuwet o poj 2-4ml?

Odpowiedź 45

Zamawiający oczekuje zaoferowania kuwet typu ”makro” pasujących do aparatu EPOLL -20. Nie dopuszcza kuwet „półmakro”.

Pytanie 46  – dotyczy pakietu26

Czy w poz 13 i 14 przez sformułowanie „jałowo pakowany w woreczek foliowy” Zamawiający rozumie pojemniki sterylizowane radiacyjnie pakowane indywidualnie?

Odpowiedź 46

Zamawiający oczekuje zaoferowania pojemników spełniających wymogi pod kątem wykorzystania do poboru próbek na posiew bakteriologiczny. Zamawiający dopuści również taki produkt.

Pytanie 47  – dotyczy pakietu26

Czy w poz 16 i 17 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą certyfikatów pojemności?

Odpowiedź 47

Zamawiający nie stawia takich wymagań

Pytanie 48  – dotyczy pakietu26

Czy w poz 18 Zamawiający dopuszcza probówki o wym 16x100mm, pakowane po 200szt? Nawet po otwarciu opakowania zbiorczego każda wymazówka zachowuje sterylność.

Odpowiedź 48

Zamawiający oczekuje dostawy probówek sterylnych - dopuści również taki produkt.

Pytanie 49  – dotyczy pakietu26

Czy w poz 21 Zamawiający wymaga plastikowych wymazówek w probówce 13x165mm i z korkiem perforowanym ułatwiających uchwyt?

Odpowiedź 49

Zamawiający oczekuje zaoferowania wymazówek spełniających wymogi pod kątem wykorzystania ich do

poboru próbek na posiew bakteriologiczny. Zamawiający dopuści również taki produkt.

Pytanie 50  – dotyczy pakietu26

Czy w poz 24 Zamawiający dopuszcza wanienkę z 1 rzędem na 10 preparatów?

Odpowiedź 50

Tak, pod warunkiem, że proponowana wanienka umożliwi ułożenie określonej w SIWZ ilości szkiełek mikroskopowych na płasko i barwienie ich przez zalewanie odczynnikami

Pytanie 51  – dotyczy pakietu26

Czy w poz 24 Zamawiający wymaga wanienkę z odpornego chemicznie tworzywa TPX, w wieczkiem, o wymiarach 76x65x45mm?

Odpowiedź 51

Nie, podane w pytaniu wymiary nie pozwalają na ułożenie określonej w SIWZ ilości szkiełek mikroskopowych na płasko i barwienie ich przez zalewanie odczynnikami

Pytanie 52  – dotyczy pakietu26

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą prospektów z numerem katalogowym i nazwą producenta?

Odpowiedź 52

Zamawiający nie stawia takich wymagań

Pytanie 53  – dotyczy pakietu26

Czy w celu potwierdzenia sterylności poz 13-22 Zamawiający wymaga przedłożenia z ofertą przykładowych  certyfikatów sterylności?

Odpowiedź 53

Tak.

Pytanie 54  – dotyczy pakietu 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży gotowych na płytkach zawierających krew z 5-6 tyg. terminem ważności?

Odpowiedź 54.

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 55  – dotyczy pakietu 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża z 4 tyg. terminem ważności?

Odpowiedź 55

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 56  – dotyczy pakietu 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 18 podłoża z 4 tyg. terminem ważności?

Odpowiedź 56

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 57  – dotyczy pakietu 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 30, 31 i 32 odczynników w probówkach zamiast w fiolkach?

Odpowiedź 57

Tak Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie odczynników z pozycji 30, 31, 32 (tj. EDTA, kwasu koronowego i dezoksycholanu sodu) w probówkach.

Pytanie 58  – dotyczy pakietu 19

Czy Zamawiający w celu zapewnienia standaryzacji badań wymaga aby wszystkie podłoża na płytkach, w butelkach i w probówkach pochodziły od jednego producenta z wyjątkiem podłoży transportowych i szczepów wzorcowych?

Odpowiedź 58

Zamawiający nie stawia takich wymagań

Pytanie 59  – dotyczy pakietu 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby certyfikat badania żyzności i przeżywalności drobnoustrojów jaki należy dołączyć do umowy pochodził z 2007 roku? Firmy, które zajmują się produkcją podłoży transportowych w wymazówkach nie przeprowadzają takich badań przy produkcji każdej nowej serii.

Odpowiedź 59

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 60  – dotyczy pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 testu na oxydazę w postaci pasków zamiast ampułek?

Odpowiedź 60

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 61  – dotyczy pakietu 24Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli cenowej w pozycji 1 i osobną wycenę poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawu?

Odpowiedź 61

Nie, Zamawiający oczekuje wyceny kompletnego zestawy bez rozbicia na poszczególne element wchodzące w jego skład.

Pytanie 62  – dotyczy pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i zaoferowanie 3 takich opakowań?

Odpowiedź 62

Zamawiający dopuści również mniejsze opakowanie, pod warunkiem zachowania całkowitej ilości produktu zgodnej z zamawianą.

Pytanie 63  – dotyczy pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 testu zawierającego fiolki  każdego lateksu reakcyjnego o objętości 0,4 ml?

Odpowiedź 63

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ uważa, że 16ul/test to zbyt mało aby metodą wzrokową prawidłowo ocenić wynik.

Pytanie 64  – dotyczy pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 i 3 testów lateksowych zawierających tylko kontrole dodatnie?

Odpowiedź 64

Tak, Zamawiający dopuści również taki produkt.

Pytanie 65  – dotyczy pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 8 i 9 surowic we fiolkach?

Odpowiedź 65

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie przedmiotowych surowic we fiolkach

Pytanie 66  – dotyczy pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 testu w opakowaniu zawierającym 50 oznaczeń?

Odpowiedź 66

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie przedmiotowego testu w opakowaniu zawierającym 50 oznaczeń.

Pytanie 67  – dotyczy pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 osocza we fiolkach?

Odpowiedź 67

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie w/w osocza we fiolkach

Pytanie 68  – dotyczy pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na brak wyceny pozycji 10 jeżeli enzym ekstrakcyjny wchodzi w skład testu  z pozycji 3?

Odpowiedź 68

Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69  – dotyczy pakietu 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z 12-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź 69

Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70 - 72  – dotyczy pakietu 13

Pytanie 70

Surowica antyglobulinowa poliwalentna: anty-IgG, antyC3b, antyC3d; płynna, przejrzysta i bezbarwna: amp. max 5 ml -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w buteleczkach o pojemnościach: 10 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Pytanie 71

Odczynnik monoklonalny anty- IgG: ampułka max 2 ml- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w buteleczkach o pojemnościach: 10 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Pytanie 72

Odczynnik monoklonalny anty- IgG: ampułka max 2 ml. Wnosimy o dopuszczenie  w pozycji 3 na surowicy

antyglobulinową monowalentna anty-IgG  jako produkt rownowazny dla odczynnika monoklinalnego

monowalentnego anty-IgG zgodnie z art.  29 pzp ust  1 do 3

Zgodnie z publikacja IHiT możemy jednoznacznie udokumentować  ,że odczynnik monoklonalny nie jest wymagany  w testach jako jedyny właściwy, bowiem jest to produkt stosowany od 2 lat na rynku .   Surowica produkowana przez Farmator, ,Sifin, Fortress itd. jest stosowana powszechnie od wielu lat zatem równoważnym towarem dla surowicy monowalentnej anty-IgG jest odczynnik monoklonalny  anty-IgG. Ponadto jest o ok. 30% tańszy niż monoklonalnego

Zgodnie z publikacja IHiT w pkt 7.3.4 str 7-14 wskazuje się na odczynnik anty IgG bez wskazania ,że wymaga się monoklonu lub surowicy -bowiem zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych oraz publikacją IHiT personel powinien stosować się do instrukcji używania producenta . Ponadto odczynnik monoklonalny  monowalentny anty-IgG  oraz surowica monoklonalna monowalentna anty-IgG charakteryzuje się jednakowymi  technicznymi właściwościami tzn. sa jednakowego rodzaju bowiem zawierają jednorodne klasy immunoglobulin IgG oraz  tożsamą instrukcję używania.

Pragniemy wskazać Kierownikowi Zamawiającego ,że surowica antyglobulinowa monowalentna anty-IgG  jest zgodna z normami ,zatem posiada CE oraz wpisana przez Urzad Rejestracji na listę wyrobów do diagnostyki in vitro co potwierdza ,że jest produktem akceptowalnym , właściwie spełnia przeznaczenie na ryku UE.

Ponadto zmiana będzie zgodna z art. 7 Pzp czyli nie będzie ograniczała dostępu do postępowania producentom innym niż RCKiK Katowice oraz nie z art. 29 ,art. 30 Pzp oraz ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r

Odpowiedzi od 70 - 72

Odpowiedź 70

Zamawiający nie wyraża zgody. W strukturze szpitala istnieją dwa laboratoria (w różnych lokalizacjach), z których jedno wykonuje niewielką ilość badań. Buteleczka o poj. 10ml Surowicy poliwalentnej anty-IgG jest zbyt duża na potrzeby Zamawiającego.

Odpowiedź 71

Zamawiający nie wyraża zgody. W strukturze szpitala istnieją dwa laboratoria (w różnych lokalizacjach), z których jedno wykonuje niewielką ilość badań. Buteleczka o poj. 10ml jest zbyt duża na potrzeby Zamawiającego. Ponadto odczynnik monoklinalny anty –IgG służy do odczynu PEG, który jest badaniem interwencyjnym, wykonywanym stosunkowo rzadko (w porównaniu z innymi odczynnikami).

Odpowiedź 72

Nie wyrażamy zgody – Reagent pod nazwą „surowica monoklinalna anty – IgG” nie jest tożsamy z reagentem o nazwie „odczynnik monoklinalny anty – IgG”. IHIT w swych wytycznych dopuszcza oba reagenty do użytku ale jednocześnie pozostawia pracowniom serologicznym wolny wybór.

Pytanie 73  – dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego Surowicy antyglobulinowej monowalentnej antyIgG ?

Odpowiedź 73

Nie wyrażamy zgody (jak w pyt. 72).

Pytanie 74  – dotyczy pakietu 13

LISS-L (płynny): but. maks. 100 ml- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w butelkach o pojemnościach: 1000 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź 74

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że butelka jest zaopatrzona w korek z końcówką, umożliwiającą dozowanie płynu bezpośrednio do probówki o średnicy 11mm.

Pytanie 75  – dotyczy pakietu 13

PBS- buforowany roztwór soli fizjologicz. pH=6,9+/- 0,2: but. max. 500ml - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w butelkach o pojemnościach: 5000 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź 75

Zamawiający nie wyraża zgody. Taka butelka uniemożliwia ręczne dozowanie płynu bezpośrednio do probówki o średnicy 11mm. Tak duża butelka przy niewielkim zużyciu odczynników w II Laboratorium nie zapewnia utrzymania stałości pH PBS do czasu jego zużycia.

Pytanie 76  – dotyczy pakietu 13

Odczynnik PEG o stęż. 20%  amp. max 4 ml - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w buteleczkach o pojemnościach: 10 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź 76

Zamawiający nie wyraża zgody. W strukturze szpitala istnieją dwa laboratoria (w różnych lokalizacjach), z których jedno wykonuje niewielką ilość badań. Buteleczka o poj. 10ml jest zbyt duża na potrzeby Zamawiającego.

Pytanie 77  – dotyczy pakietu 14

Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania alloprzeciwciał z układów Rh, Kell, Duffy, Kid, MNS, P i Lewis  Zestaw: 3 x 4 ml  +wykaz fenotypów -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w/w krwinek w buteleczkach o pojemnościach: 3x10 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Pytanie 78  – dotyczy pakietu 14

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ zawieszone w PBS do układu ABO: 0-, A1- i B+, umożliwiające wykrycie przeciwciał naturalnych skierowanych przeciwko antyg. A, A1, B, H, P1, MNS, Le-a  i Le-b  Zestaw 3 x 4 ml - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w/w krwinek w buteleczkach o pojemnościach: 3x10 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Pytanie 79  – dotyczy pakietu 14

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe zawieszone w r-rze LISS o fenotypach 0Rh+DCwCee, 0Rh+DccEE i 0Rh-dccee umożliwiające  też wykrycie przeciwciał z układów  Kell, Duffy, Kid, MNS, P i Lewis. Zestaw: 3 x 4 ml - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w/w krwinek w buteleczkach o pojemnościach: 3x10 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Pytanie 80  – dotyczy pakietu 14

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe Opłaszczone do kontroli BTA  Zestaw: 2 x 2ml - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w/w krwinek w buteleczkach o pojemnościach: 2x10 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Pytanie 81  – dotyczy pakietu 14

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe 0Rh + opłaszczone przeciwciałami anty- D do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych; amp. max.  2 ml - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w/w krwinek w buteleczkach o pojemnościach: 10 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

UZASADNIENIE

Oferowane odczynniki  i krwinki konfekcjonowane w buteleczkach o pojemności 10 ml po otwarciu nie traci swoich właściwości do końca okresu ważności jeśli jest przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta. Zaoferowanie odczynnika w buteleczkach o pojemności 10 ml pozwoli złożyć korzystniejszą cenowo ofertę, a co za tym idzie nie naraża Zamawiającego na zarzuty niewłaściwego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź 77 - 81

Zamawiający nie wyraża zgody. W warunkach ciągłego (przez całą dobę) napływu próbek na badania serologiczne (szpital jako jedyny zapewnia całodobowy ostry dyżur dla miasta Zabrza) oraz konieczność doprowadzenia przed badaniem zestawu krwinek do temperatury pokojowej nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłego przechowywania zestawów krwinkowych w warunkach zapewniających ich trwałość do końca deklarowanego przez producenta terminu ważności. Objętość 10 ml dla każdego rodzaju krwinek jest zbyt duża – doprowadziłoby to do ich zepsucia przed wyczerpaniem buteleczki. Ponadto w strukturze szpitala istnieją dwa laboratoria (w różnych lokalizacjach).

Pytanie 82  – dotyczy zapytania do wymagania dla  pakietu 12, 13, 14

PAKIET12 :	Wykonawca dołączy do oferty na w/w odczynniki opinie IHiT-Warszawa potwierdzające ich akceptację

PAKIET 13 wymaganie pkt1 cyt. Wszystkie odczynniki przystosowane - zgodnie z instrukcją producenta - do zawiesin krwinkowych o stężeniach zgodnych z aktualnymi wymaganiami Instytutu Hematologii  i Transfuzjologii w Warszawie - wykonawca dołączy do oferty na w/w odczynniki opinie IHiT w Warszawie potwierdzające ich akceptację

PAKIET 14.wymaganie pkt2 cyt: Wykonawca dołączy do oferty opinie IHiT w Warszawie potwierdzające akceptację w/w zestawów krwinkowych

Wnosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia Opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie w pakietu nr 12,13,14   lub dopuszczenie opinii równoważnych  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrow: D. Tusk (5.1 ust. 2 . cyt: Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wymienione wymaganie z siwz opisane przez dział zamówień publicznych Zamawiającego  jest niezgodne jak poniżej, tym bardziej ,że wymaganiem w rozdziale VIII jest również aby odczynniki i krwinki były zgodne z ustawą o wyrobach medycznych tzn. posiadały znak zgodności CE

1 .ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010

2. wskazaniami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie jako jednostki nadzorującej obrót towarami na terenie RP

3. wskazaniami Jednostki Notyfikowanej PCBC nr 1434

4. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) cyt:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym

przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności:

1) próbek, opisów lub fotografii;

2) opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lubusług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniejjakości realizowanego zamówienia;

3) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

5) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymicertyfikacji.

2. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro

6. Pzp  art. 7, art. 30 art. 29

7 Dyrektywą 98/79/WE

Uzasadnienie zmiany wymagania opisanego w siwz :

1.Zgodnie z ustawa z dnia 20 MAJA 2010 r. o wyrobach medycznych , która wdraża postanowienia dyrektywy m.in. 98/79/WE i 93/42/EWG „ Do obrotu i do używania mogą być wprowadzane wyroby medyczne spełniające wymagania określone w ustawie.” i „Do obrotu i do używania mogą być wprowadzane wyroby medyczne oznakowane znakiem CE” i kolejne oczywistym jest, iż posiadanie bądź brak opinii IHiT nie wstrzymuje prawa do prawidłowego i LEGALNEGO obrotu odczynnikami serologicznymi.

Ponadto Zamawiający nie ma prawa wprowadzać do siwz  wymogów ,które w jakikolwiek sposób ograniczałoby dostęp do postępowania wykonawcom z UE.

Brak uzasadnienia opiniowania odczynników w IHiT będących w obrocie prawnym na terenie RP ,posiadających znak zgodności CE oraz zgłoszonych do Urzędu Rejestracji w Warszawie

(w załączeniu pismo z Narodowego Centrum Krwi)

2. Znak zgodności CE jest wystawiany przez jednostki notyfikowane uprawnione do zaświadczania że produkty sa zgodne z normami i wymaganiami  a tym samym mogą znajdować się w obrocie na terenie UE .

Uprzejmie informujemy, że w/w Rozporządzanie  Prezesa Rady  Ministrów , aby zapobiec ograniczaniu dostępu do rynku oferentom spoza terytorium RP przewidział i zapobiegł stosowaniu  nieuczciwej konkurencji w & 5 ust 2  poprzez  zezwolenie  Wykonawcy do złożenia zaświadczeń równoważnych wystawionych przez podmioty mające siedzibę w innym państw członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wykonawca może zamiast zaświadczeń o których mowa w ust 1 pkt 3-5 złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowane przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości wymaganej…” np. CE , wpis do rejestru wyrobów medycznych, opinie użytkowników itp.

Wymóg załączenia oświadczenia   w postaci załącznika nr 4 , że wyrób posiada znak zgodności CE oraz dokumenty wymagane przez polskie prawo ( dot. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r wdrażającej DYREKTYWE 98/79/WE )zawarto w siwz ,zatem bezzasadnym jest aby na życzenie Zamawiającego firma opiniowała dodatkowo odczynniki produkcji Sanquin-Holandia , Fortress-W. Brytania itd. ,które to firmy stosują się do zaleceń WHO podobnie jak inne jednostki służby zdrowia oraz IHiT . Ponadto zaznaczamy ,że firma np. Sanquin na podobny statut w Holandii jak IHiT w Polsce tzn. są to instytuty wdrażające zalecenia WHO zatem ,trudno określać nadrzędność opinii IHiT nad innymi. Powyższe potwierdza Narodowy Centrum Krwi w Polsce jako jednostka nadrzędna dla służby zdrowia oraz Urząd Rejestracji który sprawuje piecze nad prawidłowym obrotem towarami medycznymi na terenie RP która należy do UE.

3. Wnosimy o wskazanie normy prawnej która wymusza na firmie Sanquin-Holandia (holenderski bank krwi oraz instytut naukowy równoważny IHiT)  ponowne zaopiniowanie krwinek w IHiT pomimo posiadania CE zgodnie z Dyrektywą Dyrektywą 98/79/WE na podstawie opinii wystawionej w Holandii. . Informujemy ,że firma Sanquin działa zgodnie z wytycznymi WHO oraz uczestniczy w licznych projektach tej organizacji podobnie jak IHiT.

Niezrozumiałym zatem jest dla nas wymóg ponownego zaopiniowania w IHiT krwinek czy odczynników  posiadających CE oraz akceptowalnych przez Urząd Rejestracji –Wydział Nadzoru Rynku. Zamawiający podważa opinie Urzędu Rejestracji  będącego najwyższym w RP organem nadzorującym obrót  odczynników tym krwinki  do diagnostyki in vitro.

Zamawiający ewidentnie próbuje uzyska umowę niekorzystna finansowo  (ok. 30 % droższa) wbrew ustawie o dyscyplinie finansów publicznych.

Wnosimy o dokonanie zmian w siwz ,które nie będą tworzyć bariery dla naszej firmy oraz firmy Sanquin –Holandia która produkuje krwinki gotowe do użycia oraz odczynniki  ,będące w obrocie w UE od kilkunastu lat.

Wymagania opisane w siwz przez Kierownika Zamawiającego powinny zgodnie z Pzp być czytelne oraz nie ograniczające dostęp do postępowania  producentom i oferentom z UE dlatego wnioskujemy jak na wstępie.

Odpowiedź 82

W zakresie Pakietu 12, 13 i 14 Zamawiający dokonuje modyfikacji wymogów opisanych pod tabelą Załącznika nr 1 do SIWZ Formularza ofertowego.  W pakiecie 12, pkt 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "Wykonawca dołączy do oferty na w/w odczynniki opinie IHiT - Warszawa lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, potwierdzające ich zgodność z wymaganiami IHiT Warszawa". W pakiecie 13 i 14 Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 1 i po wyrażeniu "zgodnych z aktualnymi wymaganiami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dodaje zdanie w brzmieniu: "Wykonawca dołączy do oferty na w/w odczynniki opinie IHiT - Warszawa lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, potwierdzające i zgodność  wymaganiami  IHiT Warszawa"

Pytanie 83  – dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności wynoszący 30 dni?

Odpowiedź 83

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych ... (patrz Art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna.

Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy 
i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie 84  – dotyczy wzoru umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar za nieterminowe dostawy do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź 84

Zamawiający w § 6 ust 3 przewiduje kary za nieterminową realizację dostawy. Wziąwszy pod uwagę średnią wartość pojedynczego pakietu oraz sukcesywność dostaw kara w wysokości 1% nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia nie jest wygórowana. Szpital ze względu na swoją działalność jest jednostką gdzie terminowe dostawy są szczególnie istotne. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji dostaw i stanów zgodnie z zasadą „just in time”. Wskazany w umowie siedmiodniowy termin realizacji zamówienia jest wystarczająco długi, natomiast Wykonawca składający ofertę również zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw, oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za nieterminowe dostawy.

Pytanie 85  – dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 odczynnik o objętości 2 lub 4 ml?

Odpowiedź 85

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86  – dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 odczynnik w postaci liofilizatu o objętości 2 lub 10 ml i stabilności po rekonstytucji 15 dni w temp. +4oC lub 6 m-cy w temp. -20oC?

Odpowiedź 86

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87  – dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 odczynnik o stabilności po rozpuszczeniu bez utraty aktywności 2 godziny w temp. pokojowej? Nie jest zalecane zamrażanie rozpuszczonego odczynnika ze względu na dużą utratę aktywności odczynnika

Odpowiedź 87

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 88  – dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 i 6 odczynnik o stabilności 8 godzin w temp. 2-8oC oraz 1 miesiąc w temp. -20 oC?

Odpowiedź 88

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 89  – dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnego czytnika pasków do moczu EM URIMED 720, wyprodukowanego według najnowszych rozwiązań technologicznych, który charakteryzuje się wysoką precyzją i dokładnością wyników? Czytnik ten ma możliwość wydruku wyniku w formacie A4 lub A5, posiada port czytnika kodów kreskowych, z pojemnikiem na zużyte paski o pojemności 500 pasków z kontrolą zapełnienia, z przetwornikiem CCD oraz z automatycznym przesyłaniem wyników do komputera po wykonaniu pomiaru. Aparat umożliwia pracę ciągłą „pacjent po pacjencie”. Czytnik wymaga kalibracji jeden raz w miesiącu przy użyciu paska, z polskim oprogramowaniem bez polskich znaków, bez edycji blankietu wynikowego. Pozostałe parametry czytnika zgodne z SIWZ. Podstawowe dane wg załączonego opisu.

Odpowiedź 89

Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie, pod warunkiem dostarczenia komputera i możliwości wydruku wyniku dla Pacjenta (co najmniej: pełne dane Szpitala, dane Pacjenta itp.).

Pytanie 90  – dotyczy pakietu 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków bez pola dla kwasu askorbinowego lub pola kompensującego?

Odpowiedź 90

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 91  – dotyczy pakietu 15

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 bilirubiny z kwasem sulfanilowym i akceleratorem DMSO i stabilności odczynnika roboczego 2 dni w temp. 2-8oC? Aktywator cetrymid znajduje się w ofercie tylko jednej firmy odczynnikowej. Umieszczenie tego parametru w SIWZ w rażący sposób narusza zasady uczciwej konkurencji. Nie jest to również parametr mający istotny wpływ na jakość wykonywanych badań laboratoryjnych.

Odpowiedź 91

Zamawiający nie wyraża zgody. Podany okres stabilności odczynnika roboczego jest zbyt krótki na potrzeby Zamawiającego.

Pytanie 92  – dotyczy pakietu 17

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści test, którego czułość analityczna jest standaryzowana wg Międzynarodowego Materiału WHO 3-1980. Jest to standard zalecany przez IFCC oraz WHO.

Odpowiedź 92

Tak Zamawiający dopuści również taki preparat.

Pytanie 93  – dotyczy pakietu 17

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści test o czułości 50 ng/ml? Zalecana w przesiewowej diagnostyce nowotworów jelita grubego czułość testów do wykrywania krwi utajonej w kale określana jest na 50 ng hemoglobiny/ml roztworu użytego do badania. Ten próg czułości określany jest przez większość specjalistów ds. nowotworów jelita grubego jako optymalny, ponieważ pozwala na uniknięcie dużej ilości fałszywie dodatnich wyników, generowanych przez testy o wyższej czułości. Oferowane przez nas testy cieszą się doskonałą opinią wszystkich  użytkowników (duże laboratoria kliniczne, szpitalne i prywatne laboratoria, są także wykorzystywane w kryminalistyce do wykrywania śladów krwi w próbkach dowodowych). Aby zapewnić najwyższą jakość wybranych przez nas testów, poddawane były bardzo dokładnej selekcji, w oparciu o ścisłe kryteria diagnostyczne.

W niektórych testach podaje się informację, że test „ może dać pozytywną reakcję przy poziomie nawet 10 ng/ml hemoglobiny w próbce”, co nie jest określeniem czułości testu. Oparcie badania na określeniu producenta testu, że może dać pozytywną reakcję, trudno uznać za zgodne z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Czy zatem w oparciu o powyższe Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testu z jednoznacznie udokumentowanym, zalecanym w przesiewowej diagnostyce nowotworów jelita grubego, progiem czułości 50 ng/ml (potwierdzonym w metodyce)?

Odpowiedź 93

Tak Zamawiający dopuści również taki preparat.

Pytanie 94  – dotyczy pakietu 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności podłoży gotowych:

- podłoża zawierające krew: 4-6 tyg.

- pozostałe podłoża 6-8 tyg.?

Odpowiedź 94

Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 95  – dotyczy pakietu 22

Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie testów do określania MIC (poz.61-63) wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie  antybiotyku do podłoża. Paski na tym podłożu są przystosowane do automatycznych czytników pozwalających na elektroniczne odczytanie stref zahamowania wzrostu i archiwizację danych.

Odpowiedź 95

Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96  – dotyczy pakietu 26

Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie pakietu nr 26? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, co zwiększy konkurencję i pozwoli na wybór najkorzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź 96

Zamawiający nie wyraża zgody. Ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje pakietu.

Pytanie 97  – dotyczy pakietu 19 poz 1, 2

Czy Zamawiający wymaga wymazówki  przeznaczone do transportu wymazów z  nosa, gardła, ucha oraz z ran powierzchniowych skóry, otwarty ran i wysięków (klasa med. IIa)?

Odpowiedź 96

Zamawiający nie stawia takich wymagań, ale dopuści również taki produkt

Pytanie 98  – dotyczy pakietu 19 poz 1, 2

Czy  Zamawiający wymaga  dokument z oficjalne badanie potwierdzające przeżywalność bakterii, tlenowych i beztlenowy w 0,6,24,48 i 72godz?

Odpowiedź 98

Zamawiający wyrazi zgodę aby certyfikat badania żyzności i przeżywalności drobnoustrojów jaki należy dołączyć do umowy pochodził z 2007 roku

Pytanie 99  – dotyczy pakietu 19 poz 1,2

Czy Zamawiający wymaga podłoża transportowe AMIES czy STUART?

Odpowiedź 99

Zamawiający oczekuje dostawy podłoża transportowego AMIES

Pytanie 100  – dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający w odniesieniu do pozycji : 43 /  płyn myjący alkaliczny / i 44 / płyn myjący kwaśny /wymaga oświadczenia producenta analizatora ACCENT 300 , iż oferowane płyny myjące  nie uszkadzają systemu aspirującego analizatora / tłok  i uszczelniacze strzykawek aspirujących / oraz nie wywołują zjawiska kontaminacji z oferowanymi odczynnikami ?

Odpowiedź 100

Zamawiający nie wymaga złożenia takiego oświadczenia.

Pytanie 101  – dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści kalibrator CK-MB konfekcjonowany w opakowaniu 1 x 1 ml w łącznej oczekiwanej   przez

Zamawiającego objętości tj. 3,0 ml ?

Odpowiedź 101

Zamawiający dopuszcza również w/w kalibratora konfekcjonowany jak powyżej.

Pytanie 102  – dotyczy pakietu 20 poz. 25 do 27

Czy Zamawiający rozpatrzy podzielenie pakietu nr 26 tak, aby w jednym pakiecie znalazły się poz. 25-27 lub czy Zamawiający rozpatrzy możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie 26? Prośbę swoją motywujemy tym, że pozycje 25-27 są oferowane przez ograniczoną ilość dostawców, ponadto w pakiecie jest zawarty bardzo szeroki asortyment towarów, co preferuje wszelkiego rodzaju hurtownie i pośredników eliminując wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w sprzęcie wysokiej jakości. Uważamy, że dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje lub wyłączenie pozycji nr 25-27 z pakietu, spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi szeroką konkurencję dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen.

Odpowiedź 102

Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokona wydzielenia. Ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje pakietu.

Pytanie 103 – dotycz wzoru umowy

Par 6 ust. 1 oraz 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę w wysokości 3% wartości brutto pozostałej do realizacji?

Odpowiedź 103

Przewidziane w ust 1 i 2 § 6 umowy kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy mają zdyscyplinować Wykonawcę i zabezpieczyć głównie Zamawiającego przed rozwiązaniem umowy. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przewidzianych nią procedur, które są czasochłonne. Przetargi na dostawy sukcesywne np: środków dezynfekcyjnych, odczynników i materiałów zużywalnych, czy sprzętu jednorazowego użytku są organizowane z wyprzedzeniem aby zapewnić ciągłość dostaw. Nieprzewidziane rozwiązanie umowy prowadzi do poważnych utrudnień w normalnym funkcjonowaniu szpitala.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 104

Dotyczy pakietu 6 i 8 - Czy zamawiajacy wymaga aby cały oferowany asortyment pochodził od jednego producenta?

Odpowiedź 104

TAK.

Pytanie 105

Dotyczy pakietu 6 i 8 - Czy Zamawiający wymaga aby przegląd został wykonany przez autoryzowany serwis producenta analizatora, co gwarantuje w pełni profesjonalny i prawidłowy przegląd analizatora ?

Odpowiedź 105

Zamawiający nie wymaga dokonania przeglądu przez autoryzowany serwis – DOTYCZY WSZYSTKICH PAKIETÓW. Wykonawca wykonuje czynności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6.

Po zapoznaniu się z licznymi zapytaniami Wykonawców, Zamawiający w oparciu o art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminów:

składania ofert z 10 lutego 2012 r. do godz. 1000 na 14  lutego 2012 r. do godz. 1000

otwarcia ofert z   10 lutego 2012 r. do godz. 1015 na 14 lutego 2012 r. o godz. 1015

związania z ofertą z 09 marca 2012r na 14 marca 2012r

…………………………………..

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz