##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 2 - ZMODYFIKOWANY

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatora max do 15 grudnia 2014r lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni 14 dni roboczych  licząc od dnia zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 36  miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ analizatora:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów analizator - system inkubacyjno - pomiarowy do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 r. 2010r Sprzęt posiadający aktualny na dzień przekazania, udokumentowany przegląd techniczny. |  |
| 2 | Analizator posiada aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy |  |
| 3 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań: etapy od napełnienia testów do usunięcia testów wykonywane przez aparat |  |
| 4 | Aparat zdolny do pracy ciągłej przez min. 22 godz. na dobę bez wyłączania w temp otoczenia co najmniej 32oC. do max 30oC. |  |
| 5 | Aparat możliwy do ustawienia na betonowym stole o szer. 65 cm lub dostarczony wraz z odpowiednim stołem. |  |
| 6 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych: nie mniej niż 12 |  |
| 7 | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej kompatybilne z proponowanym aparatem |  |
| 8 | System wyposażony w zestaw komputerowy wraz z drukarką, UPS i czytnikiem kodów kreskowych |  |
| 9 | Urządzenie możliwe do włączenia w szpitalny system informatyczny INFOMEDICA - posiada interfejs zapewniający dwukierunkową komunikację |  |
| 10 | Identyfikacja i antybiogram - na osobnych testach |  |
| 11 | Po napełnieniu testy w aparacie szczelnie automatycznie zamykane; Brak możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym |  |
| 12 | System dokonujący identyfikacji i oceniający lekowrażliwość: bakterii G-, G+ i grzybów drożdżopodobnych |  |
| 13 | System dokonujący dodatkowo identyfikacji: bakterii z rodzajów Neisseria, Haemophilus i Corynebacterium |  |
| 14 | Sredni czas identyfikacji większości drobnoustrojów: 6-8 godz. |  |
| 15 | Średni czas oceny lekowrażliwości: 6-8 godz. |  |
| 16 | Potwierdzanie wydrukiem z aparatu identyfikacji mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL |  |
| 17 | Metoda identyfikacji: kolorymetryczna bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników |  |
| 18 | Metoda oceny lekowrażliwości: turbidymetryczna bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników |  |
| 19 | Wynik lekowrażliwości w MIC i w postaci kategorii S,I,R |  |
| 20 | Wynik lekowrażliwości: interpretacja oparta o aktualne zalecenia CLSI i EUCAST |  |
| 21 | Możliwość wpisania w system wyników lekowrażliwości uzyskanych manualną metodą krążkową Kirby-Bauera |  |
| 22 | System ekspercki poszerzony o dane publikacyjne (nie tylko same proste reguły oporności) |  |
| 23 | Możliwość samodzielnego definiowania testów i wprowadzania komentarzy do systemu przez użytkownika. |  |
| 24 | Aparat posiadający dokumenty dopuszczeniowe do obrotu i stosowania na terenie Polski. Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia w zakresie bezopieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników. |  |
| 25 | Dostępność serwisu (reakcję) w dni robocze w ciągu do 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. |  |
| 26 | W przypadku awarii trwajkącej dłużej niż 72 godziny dostarczenie urządzenia zastępczego o conajmiej tych samych parametrach |  |
| 27 | Pakiet startowy materiałów zużywalnych zapewniający uruchomienie aparatu |  |
| 28 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim |  |
| 29 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 30 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci – UPS min 15 min. Zabezpieczenie przed wyłączeniami prądu mogącymi wystąpić w trakcie pracy analizatora |  |
| 31 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla od 2 do 10 2 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |
| 32 | W okresie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewnia serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych. |  |

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 2 - ZMODYFIKOWANY

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ  MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej paneli oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń o okresie 36 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele do identyfikacji bakterii Gram ujemnych | 1 700 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panele do identyfikacji bakterii Gram dodatnich | 1 700 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panele do identyfikacji Neisseria i Haemophilus | 120 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panele do identyfikacji bakterii beztlenowych | 180 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panele do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 300 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panele do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych | 900 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panele do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | 900 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Panele do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych | 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 2 - ZMODYFIKOWANY

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ  MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń o okresie 36 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Inne materiały eksploatacyjne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9a |  | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9b |  | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9c |  | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd | INNE…........ | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czynsz dzierżawny za analizator | Dzierżawione przez 36 miesiące | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 36 miesiące dzierżawy |  | …….. 36 miesiące dzierżawy |
| RAZEM POZYCJA OD 1 DO 10 |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 31/PN/14

dzierżawy analizatora koagulologicznego

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i/lub dzierżawy analizatora do identyfikacji

i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz z sukcesywną dostawą odczynników

PAKIET NR 2 - ZMODYFIKOWANY

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ  MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

WARUNKI DODATKOWE:

- Pozostałe materiały eksploatacyjne  - w ilościach  odpowiednich do ilości zamówionych oznaczeń i wymagań specyfikacji technicznej urządzenia

- Materiały potrzebne do użytkowania ale nie wymienione w zestawieniu oferent dostarczy na własny koszt

- Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość, karty charakterystyki lub oświadczenia  o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) 	dla aparatu i odczynników oraz instrukcje odczynnikowe - należy dołączyć do oferty

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatora dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok 	po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 10 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni od daty jej otrzymania

Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego analizatora max do 15 grudnia 2014r lub w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w takim terminie, że na dostawę analizatora będzie mniej niż 7 dni 14 dni roboczych  licząc od dnia zawarcia umowy

- dzierżawy analizatora wraz z dostawą odczynników przez 36 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ...........................................................     Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy